九 江 市 柴 桑 区 标 准 计 量 所

检 定 证 书

| 证书编号: | 压2020-0425 | 号 |
| --- | --- | --- |

o

| 送 检 单 位 | 九江宇仁新材料有限公司 |
| --- | --- |
| 计 量 器 具 名 称 | 压力表 |
| 型 号/ 规 格 | 0-2.5MPa |
| 出 厂 编 号 | HA69541100914 |
| 制 造 单 位 | 中国红旗仪表有限公司 |
| 检 定 依 据 | JJG 52－2013 |
| 检 定 结 论 | 合格（ 1.6级） |

批

批准人

（检定专用章）                      核验员

检定员

| 检定日期 | 2020 | 年 | 06 | 月 | 09 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 有效期至 | 2020 | 年 | 12 | 月 | 08 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

计量检定机构授权证书号：赣法计(2018）01603号       电话：（0792）6824786

地址：柴桑区庐山东路69号                           邮编：332100

九江市柴桑区标准计量所检定证书                      证书编号压2020-0425号

| 本次检定所用计量器具其量值溯源到国家计量基准 法定计量检定机构授权证书号：赣法计(2018）01603号 本证书提供的检定结果仅对本次被检的器具有效。未经许可，不得部份复制本证书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量标准名称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 计量标准证书号 |  | 有效期 |
| 精密压力表检定装置 |  | 0-2.5MPa | 0.4级 |  | （2015）九量标01601证字第004号 |  | 2022.9.27 |
| 次检定所使用的主要计量标准器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 型号规格/编号 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 检定证书编号 | 有效期 |
| 精密压力表 | 0-2.5MPa |  |  | 0.4级 |  | DZ2381900054 | 2020.11.28 |

检定依据：JJG 52－2013

本次检定原始记录编号：                   检定地点：柴桑区计量所

环境条件：温度 20 ℃       湿度   65  %RH          其它：/

被检压力表信息：

测量上限     2.5MPa     允许误差 ±0.04MPa         分度值0.05 MPa

检定用工作介质 变压器油

检定结果

1、外观检查：合格

2、零位误差：合格

3、示值误差：0.00

4、回程误差：0.00

5、轻敲位移：合格

6、指针偏转平稳性：合格

7、其他项目：/

以 下 空 白

第2页 共2页

九 江 市 柴 桑 区 标 准 计 量 所

检 定 证 书

| 证书编号: | 压2020-128 | 号 |
| --- | --- | --- |

o

| 送 检 单 位 | 江西思科防水新材料有限公司 |
| --- | --- |
| 计 量 器 具 名 称 | 压力表 |
| 型 号/ 规 格 | 0-1.6MPa |
| 出 厂 编 号 | 170517075 |
| 制 造 单 位 | 富阳兴盛仪表厂 |
| 检 定 依 据 | JJG 52－2013 |
| 检 定 结 论 | 合格（ 1.6级） |

批

批准人

（检定专用章）                      核验员

检定员

| 检定日期 | 2020 | 年 | 03 | 月 | 06 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 有效期至 | 2020 | 年 | 09 | 月 | 05 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

计量检定机构授权证书号：赣法计(2018）01603号       电话：（0792）6824786

地址：柴桑区庐山东路69号                           邮编：332100

九江市柴桑区标准计量所检定证书                       证书编号压2020-128号

| 本次检定所用计量器具其量值溯源到国家计量基准 法定计量检定机构授权证书号：赣法计(2018）01603号 本证书提供的检定结果仅对本次被检的器具有效。未经许可，不得部份复制本证书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量标准名称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 计量标准证书号 |  | 有效期 |
| 精密压力表检定装置 |  | 0-1.6MPa | 0.4级 |  | （2015）九量标01601证字第004号 |  | 2022.9.27 |
| 次检定所使用的主要计量标准器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 型号规格/编号 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 检定证书编号 | 有效期 |
| 精密压力表 | 0-1.6MPa |  |  | 0.4级 |  | DZ2381900056 | 2020.11.28 |

检定依据：JJG 52－2013

本次检定原始记录编号：                   检定地点：柴桑区计量所

环境条件：温度20℃       湿度   65  %RH          其它：/

被检压力表信息：

测量上限     1.6MPa     允许误差 ±0.0256MPa         分度值0.02 MPa

检定用工作介质 变压器油

检定结果

1、外观检查：合格

2、零位误差：合格

3、示值误差：0.000

4、回程误差：0.000

5、轻敲位移：合格

6、指针偏转平稳性：合格

7、其他项目：/

以 下 空 白

第2页 共2页

九 江 市 柴 桑 区 标 准 计 量 所

检 定 证 书

证书编号：衡2019-209号

送检单位   九江好味来食品有限公司

计量器具名称        电子计价秤

型号/规格         ACS-D11

出厂编号         D06153915393

制造单位     上海乾峰电子仪器有限公司

检定依据         JJG539-1997

检定结论     符合Ⅲ级秤技术要求

批准人：

（检定专用章）                   核验员：

检定员：

检定日期2019年10月12日

有效日期2020年10月11日

计量检定机构计量授权证书：(国)法计(赣2018)01603号            电话：（0792）6824786

本所地址：柴桑区庐山东路69号                                  邮政编号332100

九江市柴桑区标准计量所检定证书                  记录编号:2019-209号

| 本所出具的数据均溯源于国际和国家计量基准。 国家法定计量检定机构计量授权证书号：(国)法计(赣2018)01603号 本证书提供的检定结果仅对本次被检的器具有效。未经许可，不得部分复制本证书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次检定所使用的社会公用计量标准：M1等级公斤组砝码标准装置 |  |  |  |
| 本所检定所使用的主要计量标准器： |  |  |  |
| 名称 | 型号/规格/编号 | 不确定度/准确度 | 证书编号 |
| 砝码 | 0.5-1kg | M1级 | 砝2019-001 |
| 砝码 | 2kg | M1级 | 砝2019-006 |
| 砝码 | 5kg | M1级 | 砝2019-003 |

检定数据/结果：

d=0.1g                            e=1g                     Max= 3kg

| 检定项目 |  | 检定结果（实测值） g | 法定允差（ g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 秤量偏载误差 |  | 0.0 g | ±0.1g |
| 秤量重复性 |  | 0.0g | ±0.15g |
| 秤 量 示 值 误 差 | 0≤m≤5×102 | 0.0 | ±0.05g |
|  | 5×102＜m≤2×103 | 0.0 | 0.1g |
|  | 2×103＜m≤1×104 | 0.0 | ±0.15g |

检定的地点及环境条件：

地点：该厂内                           温度：19℃            湿度：65%RH         其他：/

以  下  空  白

九 江 市 柴 桑 区 标 准 计 量 所

检 定 证 书

证书编号：衡2020-215号

送检单位    九江好味来食品有限公司

计量器具名称         电子计价秤

型号/规格          ACS-D11

出厂编号         D06083011666

制造单位     上海乾峰电子仪器有限公司

检定依据         JJG539-1997

检定结论     符合Ⅲ级秤技术要求

批准人：

（检定专用章）                   核验员：

检定员：

检定日期2020年10月29日

有效日期2021年10月28日

计量检定机构计量授权证书：(国)法计(赣2018)01603号            电话：（0792）6824786

本所地址：柴桑区庐山东路69号                                  邮政编号332100

九江市柴桑区标准计量所检定证书                  记录编号:2020-215号

| 本所出具的数据均溯源于国际和国家计量基准。 国家法定计量检定机构计量授权证书号：(国)法计(赣2018)01603号 本证书提供的检定结果仅对本次被检的器具有效。未经许可，不得部分复制本证书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次检定所使用的社会公用计量标准：M1等级公斤组砝码标准装置 |  |  |  |
| 本所检定所使用的主要计量标准器： |  |  |  |
| 名称 | 型号/规格/编号 | 不确定度/准确度 | 证书编号 |
| 砝码 | 0.5-1kg | M1级 | 砝2020-001 |
| 砝码 | 2kg | M1级 | 砝2020-006 |
| 砝码 | 5kg | M1级 | 砝2020-003 |

检定数据/结果：

d=0.2g                            e=2g                     Max= 6kg

| 检定项目 |  | 检定结果（实测值） g | 法定允差（ g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 秤量偏载误差 |  | 0.0 g | ±0.2g |
| 秤量重复性 |  | 0.0g | ±0.3g |
| 秤 量 示 值 误 差 | 0≤m≤5×102 | 0.0g | ±0.1g |
|  | 5×102＜m≤2×103 | 0.02 | ±0.2g |
|  | 2×103＜m≤1×104 | 0.1 | ±0.3g |

检定的地点及环境条件：

地点：该厂内                            温度：19℃            湿度：65%RH         其他：/

以  下  空  白

九 江 市 柴 桑 区 标 准 计 量 所

检 定 证 书

证书编号：  衡2020-108号

送检单位    九江岷黄液化气站

计量器具名称          台秤

型号/规格       TGT-100型

出厂编号             /

制造单位      天津市万佳衡器厂

检定依据       JJG14-2016

检定结论    符合Ⅲ级秤技术要求

批准人：

（检定专用章）                   核验员：

检定员：

检定日期2020年02月25日

有效日期2021年02月24日

计量检定机构计量授权证书：(国)法计(赣2013)01601号  电话：（0792）6824786

本所地址：九江市柴桑区庐山南路69号                                  邮政编号332100

柴桑区标准计量所检定证书                证书编号赣:衡2020-108号

| 本所出具的数据均溯源于国际和国家计量基准。 国家法定计量检定机构计量授权证书号：(国)法计(赣2018)01603号 本证书提供的检定结果仅对本次被检的器具有效。未经许可，不得部分复制本证书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次检定所使用的社会公用计量标准：M1等级公斤组砝码标准装置 |  |  |  |
| 本所检定所使用的主要计量标准器： |  |  |  |
| 名称 | 型号/规格/编号 | 不确定度/准确度 | 证书编号 |
| 砝码 | 5kg | M1级 | 砝2019-003 |
| 砝码 | 10kg | M1级 | 砝2019-006 |
| 砝码 | 25kg | M1级 | 砝2019-007 |

检定数据/结果：

d=                          e=50g                      Max=100kg

| 检定项目 |  | 检定结果（实测值） g | 法定允差（ g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 秤量偏载误差 |  | 0.0 g | ±75g |
| 秤量重复性 |  | 0.0g | ±75g |
| 秤 量 示 值 误 差 | 0≤m≤5×102 | / | / |
|  | 5×102＜m≤2×103 | / | / |
|  | 2×103＜m≤1×104 | 0.0 g | ±75g |

检定的地点及环境条件：

地点：店内                         温度：15℃            湿度：65%RH         其他：/

以  下  空  白

九 江 市 柴 桑 区 标 准 计 量 所

检 定 证 书

证书编号： 加2020-383号

送检单位         石门加油站

计量器具名称         燃油加油机

型号/规格        56QF444K-9

出厂编号         H460893025

制造单位         北京三盈联合

检定依据         JJG443-2015

检定结论           合格

批准人：

（检定专用章）                   核验员：

检定员：

检定日期 2020年10月28日

有效日期 2021年04月27日

计量检定机构计量授权证书：(国)法计(赣2018)01603号             电话：（0792）6824786

本所地址：柴桑区庐山东路69号                                  邮政编号332100

九江市柴桑区标准计量所检定证书                     记录编号： 2020-383号

| 本所出具的数据均溯源于国际和国家计量基准。 国家法定计量检定机构计量授权证书号：(国)法计(赣2018)01603号 本证书提供的检定结果仅对本次被检的器具有效。未经许可，不得部分复制本证书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次检定所使用的社会公用计量标准：加油机容量检定装置 |  |  |  |
| 本所检定所使用的主要计量标准器： |  |  |  |
| 名称 | 型号/规格/编号 | 不确定度/准确度 | 证书编号 |
| 标准金属量器 | 50L | ±0.05% | LL1993600031 |
| 框式水平仪 | 200X200mm | U=5.8% | Zz1311801368 |
| 温度计 | （-10~+50）℃分度值0.1℃ | 0.1℃ | DZ3151800276 |
| 机械秒表 | 504 | 0.1s | YW1906662350 |

检定的地点及环境条件：

地点： 现场

| (一)检定结果： |  |
| --- | --- |
| - 铭牌标记和外观结构检查 | 合格 |
| - 自锁功能检查 |  |
| 监控器序列号： | 2032846800 |
| 编码器序列号： | 1001010052 |
| 异常记录： | 无 |
| 3. 示值误差(％)： | 0.13 |
| 重复性(％)： | 0.01 |
| (二)检定条件 |  |
| 检定用介质： | 汽油(92#) |
| 现场检定时的最大流量(L/min) | 38.21 |
| (三)其他：封铅 |  |
| 流量测量变换器的调整装置 | G0401966 |
| 编码器与流量测量变换器之间 | G0402563 |
| 计控主板与机体之间 | G0402574 |

温度：    16   ℃        湿度：   65     ％RH            其他：        大气压力： 91.2 kPa

检定数据/结果：

以 下 空 白

九 江 市 柴 桑 区 标 准 计 量 所

检 定 证 书

证书编号： 加2020-391号

送检单位         石门加油站

计量器具名称         燃油加油机

型号/规格        56QF444K-1

出厂编号         H460893024

制造单位         北京三盈联合

检定依据         JJG443-2015

检定结论           合格

批准人：

（检定专用章）                   核验员：

检定员：

检定日期 2020年10月28日

有效日期 2021年04月27日

计量检定机构计量授权证书：(国)法计(赣2018)01603号             电话：（0792）6824786

本所地址：柴桑区庐山东路69号                                  邮政编号332100

九江市柴桑区标准计量所检定证书                     记录编号： 2020-391号

| 本所出具的数据均溯源于国际和国家计量基准。 国家法定计量检定机构计量授权证书号：(国)法计(赣2018)01603号 本证书提供的检定结果仅对本次被检的器具有效。未经许可，不得部分复制本证书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次检定所使用的社会公用计量标准：加油机容量检定装置 |  |  |  |
| 本所检定所使用的主要计量标准器： |  |  |  |
| 名称 | 型号/规格/编号 | 不确定度/准确度 | 证书编号 |
| 标准金属量器 | 50L | ±0.05% | LL1993600031 |
| 框式水平仪 | 200X200mm | U=5.8% | Zz1311801368 |
| 温度计 | （-10~+50）℃分度值0.1℃ | 0.1℃ | DZ3151800276 |
| 机械秒表 | 504 | 0.1s | YW1906662350 |

检定的地点及环境条件：

地点： 现场

| (一)检定结果： |  |
| --- | --- |
| - 铭牌标记和外观结构检查 | 合格 |
| - 自锁功能检查 |  |
| 监控器序列号： | 2032846700 |
| 编码器序列号： | 1001010258 |
| 异常记录： | 无 |
| 3. 示值误差(％)： | 0.14 |
| 重复性(％)： | 0.01 |
| (二)检定条件 |  |
| 检定用介质： | 汽油(92#) |
| 现场检定时的最大流量(L/min) | 38.21 |
| (三)其他：封铅 |  |
| 流量测量变换器的调整装置 | G0401791 |
| 编码器与流量测量变换器之间 | G0402544 |
| 计控主板与机体之间 | G0402547 |

温度：    19  ℃        湿度：   65     ％RH            其他：        大气压力： 91.2 kPa

检定数据/结果：

以 下 空 白