眼镜类产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品中，随机抽取1副。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每个受检企业抽样数量为1副（检验样品和备用样品合二为一，因为初检不损坏检验样品，故复议时采用初检样品进行检验。）。

2 检验依据

表1 眼镜类产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 附加顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 5 | 镜片基准点的最小厚度 | GB 13511.1-2011 QB/T2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
| 6 | 镜片材料和表面质量 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 7 | 镜架外观质量 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB/T 14214-2019 |
| 8 | 可见光透射比τV(380 nm～780 nm) | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.3-2006 |
| 9 | 紫外平均透射比τSUVB(280 nm～315 nm) | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.3-2006 |
| 10 | 光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 11 | 光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 12 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 13 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 14 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 15 | 标志 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 |
| 备注 | 1、序号5项目检测一片，当所抽样品的镜片材料、膜层不同时,应分别检测，其他项目按抽样数检验。 2.标志项目包括型号、顶焦度、光学中心水平距离（OCD）和产品所执行的标准。 |  |  |

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 13511.1-2011 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点

GB/T 13511.3-2019  配装眼镜 第3部分：单光老视成镜

QB/T 2506-2017  眼镜镜片 光学树脂镜片

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

经检验，单项判定全部合格，判定为被抽查产品合格；单项判定中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。